## List1
Splnění minimálních technických podmínek
VZ-2019-000734 veřejná zakázka malého rozsahu: Přístroj pro lymfodrenáž včetně příslušenství
Typ zařízení:
Výrobce:
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Charakteristika zařízení:
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks Lymfodrenážního přístroje s příslušenstvím pro Kliniku chorob kožních a pohlavních FNOL včetně provedení zaškolení personálu, poskytování záručního a pozáručního servisu.
Specifikace
Specifikace lymfodrenážního přístroje
ü 2 ks lymfodrenážního přístroje musí být zdravotnickým prostředkem
ü Přístroj musí mít rychlé připojení aplikátorů jedním konektorem
ü Přístroj musí mít autodetekci aplikátorů
ü Přístroj musí mít automatické vyfukování aplikátoru
ü Přístroj musí mít minimálně 12-ti kanálovou lymfodrenáž, ke kterému lze připojit k poptávaným aplikátorům
ü Přístroj musí mít barevný dotykový displej minimálně 5,7‘‘
ü Na displeji musí jít zobrazit, která komora je aktivní
ü Přístroj musí umožňovat uživateli odpojit jednotlivé komory aplikátoru
ü Přístroj musí mít přednastavené sekvenční programy pro nejčastější léčená onemocnění – minimálně 20
ü Přístroj musí umožnit uživateli vytvořit vlastní program a vytvořený program musí jít trvale uložit do paměti přístroje
ü Přístroj musí mít tlak nastavitelný v rozmezí minimálně 20-160 mmHg
ü Přístroj musí mít samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru zvlášť
ü Vozík má minimálně 2 kolečka s brzdou
ü Vozík musí mít minimálně jeden prostor pro uložení příslušenství k výkonu
Součástí dodávky
ü 2 ks aplikátor – kalhoty 24 komor s kvalitním zdrhovacím zipem, zip musí být po celé délce aplikátoru, upevnění přes břicho na suchý zip
ü 4 ks rozšiřující pásy pro aplikátor – kalhoty s navazujícím kvalitním zdrhovacím zipem
ü 1 ks aplikátor – kalhoty pro nadměrné velikosti se suchým zipem, zip musí být po celé délce aplikátoru i přes břicho
ü 4ks aplikátoru – rukávy pro horní končetinu s prsní komorou (2x pravá a 2x levá horní končetina)
ü 2ks rozdvojek pro připojení 2 aplikátorů
ü Kvalita zipů všech aplikátorů je podmíněna každodenním používáním při zaručení funkčnosti po dobu minimálně jednoho roku
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
ü Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
ü Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
ü Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
ü Délka záruky minimálně 24 měsíců
ü Životnost přístroje minimálně 8 let