## technické specifikace ČÁST I
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000715 „Bronchoskop-fibroskop“
část I Flexibilní video-endoskop pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na flexibilní video-endoskop se zdrojem světla a přenosný monitor včetně příslušenství pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace flexibilního video-endoskopu
flexibilní endoskop musí mít délku pracovní části minimálně 300 mm
flexibilní endoskop musí mít vnější průměr distálního konce maximálně 2,9 mm
flexibilní fibroskop musí mít směr pohledu 0° (Direction of View)
flexibilní endoskop musí mít zorné pole minimálně 100°(Field of View)
flexibilní endoskop musí umožňovat ohyb distálního konce minimálně 140°/140°
flexibilní endoskop musí mít čip na distálním konci endoskopu
flexibilní endoskop musí mít integrovaný LED zdroj světla
flexibilní endoskop musí mít na rukojeti endoskopu ovládání vyvážení bílé barvy, pořízení foto a video
flexibilní endoskop musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem
Přenosný monitor
přenosný monitor musí být kompaktní, s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny
přenosný monitor musí mít video výstup HDMI pro možnost připojení dalšího monitoru
přenosný monitor musí mít minimálně 7" s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů
přenosný monitor musí mít minimálně dva vstupy pro video příslušenství (min. kamerová hlava, videoendoskop)
přenosný monitor musí ukládat video sekvence a snímky v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
sestavu (flexibilní endoskop + monitor) musím být možné provozovat na baterii i s připojením do elektrické sítě
sestava musí být kompatibilní pro budoucí připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy i flexibilní videoendoskopy
Součást dodávky
součást dodávky musí být tester těsnosti s manometrem
součástí dodávky musí být dobíjecí baterie/akumulátor
součástí dodávky musí být adaptér do elektrické sítě
součástí dodávky musí být kufr pro celou sestavu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony o zdravotnických prostředcích (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony o zdravotnických prostředcích (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## technické specifikace ČÁST II
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000715 „Bronchoskop-fibroskop“
část II Flexibilní video-endoskop pro Oddělení urgentního příjmu
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na flexibilní video-endoskop se zdrojem světla, přenosným monitorem a video-laryngoskopickými lžícemi včetně nezbytného příslušenství pro Oddělení urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
flexibilní endoskop musí mít délku pracovní části minimálně 650 mm
flexibilní endoskop musí mít vnější průměr distálního konce maximálně 6,5 mm
flexibilní endoskop musí mít směr pohledu 0° (Direction of View)
flexibilní endoskop musí mít zorné pole minimálně 100°(Field of View)
flexibilní endoskop musí umožňovat ohyb distálního konce minimálně 180°/140°
flexibilní endoskop musí mít průměr pracovního kanálu min. 3 mm
flexibilní endoskop musí mít čip na distálním konci endoskopu
flexibilní endoskop musí mít integrovaný LED zdroj světla
flexibilní endoskop musí mít na rukojeti endoskopu ovládání vyvážení bílé barvy, pořízení foto a video
flexibilní endoskop musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem
Přenosný monitor
přenosný monitor musí být kompaktní, s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny
přenosný monitor musí mít video výstup HDMI pro možnost připojení dalšího monitoru
přenosný monitor musí mít minimálně 7" s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů
přenosný monitor musí mít minimálně dva vstupy pro video příslušenství (min. kamerová hlava, videoendoskop)
přenosný monitor musí ukládat video sekvence a snímky v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
sestavu musím být možné provozovat na baterii i s připojením do elektrické sítě
sestava musí být kompatibilní pro budoucí připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy i flexibilní videoendoskopy
Video-laryngoskopická lžíce
Video-laryngoskopická lžíce (Macintosh) musí mít speciální zakřivení pro obtížné intubace
Video-laryngoskopická lžíce musí mít integrovaný LED zdroj světla
Video-laryngoskopická lžíce s čipovou technologií
Video-laryngoskopická lžíce musí mít na rukojeti ovládání pro foto a video
Video-laryngoskopická lžíce musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem
Součást dodávky
součást dodávky musí být tester těsnosti s manometrem
součástí dodávky musí být dobíjecí baterie/akumulátor
součástí dodávky musí být adaptér do elektrické sítě
součástí dodávky musí být mobilní stojan pro celou sestavu včetně držáku sterilních tubusů (min. 10 ks) pro přepravu a ochranu flexibilního endoskopu
Součástí dodávky musí být propojovací kabel mezi video-laryngoskopickou lžící a přenosným monitorem
Součástí dodávky musí rigidní zavaděč se speciálním zakřivením pro video-laryngoskopickou lžíci (min. 10 ks)
Součástí dodávky musí být min. 20 ks odsávacích ventilů, min. 10 zátek pracovního kanálu, kartáček pro čištění pracovního kanálu flexibilního video-endoskopu
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu (odsávací ventily, kartáčky pro čistění pracovních kanálů apod.) po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení 200 vyšeření ročně, tj. 1600 vyšetření za 8 let. Uchazeč dále uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony o zdravotnických prostředcích (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony o zdravotnických prostředcích (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou firmou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let