## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-001245
"EKG"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 17 ks EKG s příslušenstvím pro kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc včetně implementace klinického kardiografického archivačního systému.
Specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Dvanácti-svodový elektrokardiograf včetně wifi modulu, licencí a softwaru
Přístroj musí mít automatický i manuální záznam křivek
Přístroj musí mít interpretaci EKG křivek (možnost detekce arytmií)
Přístroj musí mít displej zobrazující min. 12 kanálů EKG a o minimální úhlopříčce 8,4“
Přístroj musí mít citlivost min. 5-20 mm/mV
Přístroj musí mít svody I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Přístroj musí mít zobrazení svodů: 1 x 6, 2 x 6, 2 x 6 + 1R, 1 x 12, 4
Přístroj musí mít dynamický rozsah min: 15,9 mV
Rozlišení A/D převodníku: min. 13 bits
Přístroj musí mít vzorkovací frekvenci: min. 2000 Hz
Přístroj musí mít frekvenční rozsah min. 0.049 - 170 Hz
Přístroj musí mít min. digitální filtry: Adaptabilní hlavní filtr, filtr svalových třesů
Přístroj musí mít vizuální prezentace ST segmentu
Srdeční frekvence v rozsahu min. 30-300 tepů/min
Přístroj musí měřit min. intervaly: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, P, QRS , T , QTc
Alfanumerická klávesnice pro zadávání pacientských dat nebo dotykový displej
Přístroj musí mít detekci kardiostimulátoru, ochranu proti defibrilaci
Přístroj musí uchovávat minimálně 100 záznamů EKG (automatický náběr délky 10s) a k nim záznamů ID pacientů
Přístroj musí mít tisk záznamu na termopapír formátu A4 a tisk na kancelářský papír formátu A4 musí být možný alespoň s využitím vyhodnocovací stanice
Přístroj musí mít rychlost posuvu papíru min. 5/10/12,5/25/50 mm/s
Přístroj musí mít indikátor odpadlých elektrod
Přístroj musí mít automatický přenos a archivaci EKG záznamů na server ve WiFi síti FNOL
Přístroj musí mít kombinované napájení – ze síť/ z baterie, provoz na baterii - monitoring minimálně po dobu 2 hod.
Součástí přístroje musí být wifi modul zajišťující automatický přenos získaných EKG dat do záznamového softwaru, frekvence WiFi 2,4 GHz a 5 GHz, protokoly autentifikace sítě WPA-PSK, WPA2-PSK, bezpečné řešení - šifrování přenosu, sítě pomocí TLS 1.2
Přístroj musí mít export dat ve formátu min. pdf
Přístroje musí komunikovat s archivačním a vyhodnocovacím SW firmy BTL CardioPoint, aktuální verze 2.27 SP2, nebo musí dodavatel dodat 42 ks EKG s min. technickými parametry uvedenými v této tabulce splnění min. techn. podmínek (vč. IS, podmínek jeho instalace a migrace dat)
Min. 8 elektrokardiografů musí mít:
Přístroj musí mít ověřování uživatele - Správa užitvatelů (ověření jména a hesla), definované role a práva pro každého uživatele
Možnost připojení externí klávesnice, myši a čtečky čárových kódů sloužící pro zadávání pacientských dat do přístroje
Přístroj musí mít kapacitu baterie na min. 900 reportů a zároveň min. 8.5 h na kontinuální snímání signálu
musí mít ovladač pro zapnutí nahrávání hned u pacineta
pamět pro min. 3 500 záznamů (po 10 s)
pamět na min. 2000 pacientů
displej s kvalitním rozlišením zobrazující až 12 kanálů EKG o minimální úhlopříčce 12“
musí mít dynamický rozsah min: DC: +/- 300 mV, AC: +/- 5 mV
musí mít vzorkovací frekvenci: min. 8000 Hz
Rozlišení A/D převodníku: 24 bits
Musí mít frekvenční rozsah min. 0.049 - 250 Hz
Součást dodávky
Součást dodávky každého přístroje musí být min. vozík s úložným prostorem pro EKG gel, náhradní papír aj., EKG klipsy (4ks) pro končetinové svody, EKG balónkové elektrody (6ks) pro hrudní svody, EKG gel, součástí přístroje musí být wifi modul zajišťující automatický přenos získaných EKG dat do záznamového softwaru, frekvence WiFi 2,4 GHz a 5 GHz, protokoly autentifikace sítě WPA-PSK, WPA2-PSK, bezpečné řešení - šifrování přenosu, sítě pomocí TLS 1.2
Specifikace klinického kardiografického archivačního systému s min. těmito parametry:
Instalace v ceně dodávky
Klinický informační systém pro kardiovaskulární vyšetření včetně serveru a úložiště v ceně dodávky (velikost uložiště musí mít nadimenzováno po celou dobu životnosti přístroje, kdy je předpokládáno 200 000 vyšetření za rok), pokud dodavatel nevyužije níže nabízený HW zadavatelem.
Zadavatel poskytne pro tento systém virtuální server v následující konfiguraci: 4 CPU 32 GB RAM Disk pro OS 50 GB Disk pro data 750 GB OS MS Windows Server 2022
Součástí ceny budou veškeré SW licence i SW licence třetích stran potřebných pro provoz systému
Systém umožňuje ukládat data na více úložišť (lokální i síťové)
Zobrazování a archivování jakéhokoliv vyšetření díky importu pdf, videa nebo obrazového souboru přes rozhraní aplikace
Online žádanka na vyšetření (worklist)
Vyhodnocení a archivace vyšetření digitálně
Komunikace mezi EKG a serverem i komunikace mezi klientem a serverem je šifrovaná dle doporučení NUKIB viz. dokument https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/Kryptograficke_prostredky_doporuceni_v2.0.pdf
Přihlašování pomocí MS Active Directory
Nastavení úrovně zabezpečení heslem v případě lokálních účtů
Export dat pomocí protokolu HL7 (ver. 2.3 - 2.6) PDF nebo DICOM 3.0
Neomezený počet licencí (min. 100 souběžně přihlášených uživatelů)
Server bude spravovat přístup ke všem datům a vyřižovat požadavky všech uživatelů pracovních stanic
Agent na serveru beží jako služba systému Windows
Agent na stanici běží jako služba a zajišťuje komunikaci mezi klientem a serverem
Agent na stanici běží jako služba a zajišťuje monitoraci přenášených dat mezi klientem a serverem
Klient má grafické uživatelské rozhraní
Součástí bude komunikační schéma - dokumentace celého systému
Pravidelná aktualizace softwaru po dobu životnosti přístroje zdarma
Prostředí pro správu celého systému jako webová aplikace - (např. nastavování uživatelských práv, stav systému, zapínáni funkcionalit, přenosů, správa aplikací na klientských stanicích, atd...
Prostředí pro uživatele - rozhraní aplikace podle práv min. na úrovni (vedoucí lékař, lékař, zdravotní sestra, podpora)
AUDIT LOG - včetně prostředeků pro detekci a analýzu bezpečnostních hrozeb
Server pracuje i bez připojení k internetu
Kapacita systému min. pro 1 milion pacientů
Vyhodnocení EKG
Mapy ST pro grafické zobrazení ST segmentu
Automatické měření HR, RR, PQ, QRS, QT, QTc, ST, QRS
Porovnávat záznamy EKG
Nástroj pro měření délky QT (QTC)
Vektorový kardiogram (VKG)
Průměry svodů
Zadavatel požaduje migraci dat z původního systému od fy BTL CardioPoint do nového systému na náklady dodavatele
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků