## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2023-001021 „Software pro plánování osteotomie v oblasti kolene"
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks software pro plánování osteotomie v oblasti kolene pro Ortopedickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Software musí být určen k předoperačnímu plánování osteotomie v oblasti kolena na základě CT/MR dat.
Software musí mít prostředky pro měření patologie jak na tibiofemorálním, tak na patelofemorálním kloubu.
Patelofemorální měření
Software musí mít prostředky pro měření TT-TG vzdálenosti, tj. vzdálenosti mezi tibiální drasnatinou a trochleární drážkou.
Software musí mít prostředky pro měření TT-PLC vzdálenosti (za využití MR dat), tj. vzdálenosti mezi tibiální drasnatinou a zadním zkříženým vazem.
Software musí mít prostředky pro měření úhlu sulku.
Software musí mít prostředky pro měření trochleární drážky.
Software musí mít prostředky pro stanovení úhlu a výšky čéšky.
Software musí mít prostředky pro měření torze stehenní kosti.
Software musí mít prostředky pro měření torze holenní kosti.
Měření a plánování korektivní osteotomie | ano/ne
Software musí mít prostředky pro měření os nohy včetně torze femuru a tibie.
Software musí mít prostředky pro měření zadního sklonu tibie.
Software musí mít prostředky pro plánování HTO (korekční osteotomie v oblasti kolene) a DFO (distální femorální osteotomie).
Software musí mít prostředky pro plánování biplanární osteotomie.
Software musí mít prostředky pro plánování derotační osteotomie.
Software musí mít prostředky pro předoperační měření a plánování ve 2D i 3D.
Software musí pracovat s daty s CT, MR a RTG.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek