## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2024-000410 s názvem " Manometr automatický ke kontrole tlaku v obturační manžetě u ventilovaných pacientů"
Název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 8 ks manometrů automatických včetně příslušentví pro jejich provoz pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být určen k průběžnému měření a automatickému udržování tlaku v manžetě endotracheální rourky či tracheostomické trubici, který byl nastaven uživatelem / ošetřujícím lékařem při umělé plicní ventilaci.
Přístroj musí být určen pro použití pro endotracheální rourky s manžetou minimálně v rozmezí od velikosti 3 mm do velikosti 10 mm (vnitřní průměr) a pro tracheostomické trubice s manžetou v rozmezí minimálně od velikosti 2,5 mm do velikosti 10 mm (vnitřní průměr vnější kanyly).
Přístroj musí být určen k použití při umělé plicní ventilaci u dospělých i pediatrických pacientů
Přístroj musí být opatřen displejem, kde se zobrazují nastavené / měřené hodnoty
Na displeji přístroje se musí zobrazovat indikátor stavu nabití baterie
Přístroj při chodu na interní baterii musí vydržet min. 480 minut provozu
Přístroj musí být opatřen zámkem ovládání proti nechtěnému náhodnému stisknutí ovládacích tlačítek
Přístroj musí být vybaven tlačítkem pro nafouknutí manžety ETT či TSK
Přístroj musí být vybaven tlačítkem pro vyfouknutí manžety ETT či TSK
Přístroj musí umožňovat zobrazit různé jednotky tlaku (min. cm H2O, hPa, mbar)
Přístroj musí umožňovat nastavit tlak v min. v rozsahu 5 cm H2O až 50 cm H2O
Přístroj musí mít přesnost minimálně ±2,5 cm H2O
Na přístroji musí jít nastavit dobu pro udržení nastaveného tlaku min, v rozmezí 5 – 30 minut
Přístroj musí mít min. akustické i optické zobrazení alarmu na přístroji
Přístroj musí mít min. dvě priority alarmů
Přístroj musí mít min. níže uvedené alarmy:
vysokého / nízkého tlaku než je nastavený tlak (alarm přetlaku / podtlaku)
nízké kapacity baterie
chyba tlak. senzoru
Součást dodávky každého přístroje | ANO / NE | poznámky
Síťový adaptér pro nabíjení interní baterie s min. délkou napájecího kabelu 2 m
Držák pro uchycení na svislou nebo vodorovnou tyč nebo desku
Baterie
Spotřební materiál | ANO / NE | poznámky
hadička spojovací, sterilní:
hadička spojovací musí být kompatibilní s manometrem automatickým - specifikovaný viz výše
hadička spojovací musí být kompatibilní s endotracheální a tracheostomickou trubicí
hadička spojovací musí být sterilní, jednorázová
délka hadičky spojovací min. 2 m
exspirace hadiček min. 12 měsíců od data dodání
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený, není hodnotícím kritériem)
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu (hadička spojovací) po celou dobu životnosti přístroje (4 roky), při předpokládaném počtu 700 ks hadiček/rok. Uchazeč dále uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ANO / NE
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ANO / NE
Délka záruky přístroje minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 4 roky
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají rovnocenné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek