## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Shaver"
veřejní zakázka malého rozsahu VZ-2024-000433
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace,uvedení do provozu a zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na1 ks shaveru (elektrická ovládací konzole, handpiece a nástavce pro frontální dutinu) pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgii hlavy a krku, Fakultní nemocnice Olomouc.
název/typ, výrobce:
Technická specifikace
Elektrická ovládací konzole | ANO / NE | poznámky *
Přístroj musí být určen k odstaňování měkých tkání a kostnímu vrtání v oblasti hlavy a krku.
Přístroj musí být určen k provádění výkonů i v obtížně přístupných oblastech hlavy a krku.
Přístroj musí mít připojení pro min. 2 konektory pro současné připojení shaverového handpiecu.
Přístroj musí mít připojení pro konektor pro připojení vícefunkčního nožního pedálu s možností nastavení min. otáček, intenzity irigace a oplachu.
Přístroj musí mít integrovanou irigační pumpu s funkcí pro nastavení intenzity v rozmezí min. 8 - 135 ml/min a režimů průtoku min. ve 3 stupních, a sice nepřetržitý, přerušovaný a vypnuto.
Přístroj musí mít funkci pro přednastavení maximálního počtu otáček min. v režimech vpřed a vzad.
Přístroj musí mít nastavnitelnou max. hodnoty otáček na min. 80 000 otáček/min.
Handpiece | ANO / NE | poznámky *
Přístroj musí mít maximální váhu 375 g.
Přístroj musí obsahovat odsávací kanál.
Přístroj musí být možné sterilizovat pomocí autoklávů.
Přístroj musí dosahovat rychlosti oscilace v rozmezí min. 500 až 5 000 rpm.
Přístroj musí dosahovat rychlosti otáček v rozmezí min. 0 až 12 000 otáček/min.
Pracovní části sterilizovatelné
Nástroje určené pro paranazální dutiny a spodinu lební: | ANO / NE | poznámky * | ** Katalogové číslo výrobce Karl Storz | ** Ilustrační obrázek
▪ min. 3 ks nástroje s délkou pracovní části min. 11 cm, průměrem pracovní části 4 mm, integrované zavlažování, vroubkovaný břit a obdelníkové řezné okénko. |  |  | 41201KN
▪ min. 2 ks nástroje s délkou pracovní části min. 11 cm, průměrem pracovní části 4 mm, integrované zavlažování, dvojitý vroubkovaný břit a obdelníkové řezné okénko. |  |  | 41201KK
▪ min. 1 ks nástroje s délkou pracovní části min. 11 cm, průměrem pracovní části 4 mm, integrované zavlažování, dvojitý vroubkovaný břit ohnutý směrem dozadu, ohyb 40° a obdelníkové řezné okénko. |  |  | 41204KKB
▪ min. 3 ks nástroje s délkou pracovní části min. 11 cm, průměrem pracovní části 4 mm, integrované zavlažování, dvojitý vroubkovaný břit ohnutý směrem dozadu, ohyb 60° nebo 65° a obdelníkové řezné okénko. |  |  | 41203KNB
▪ min. 3 ks nástroje na adenotomie s délkou pracovní části min. 12 cm, průměrem pracovní části 4 mm, integrované zavlažování, vroubkovaný břit ohnutý směrem dozadu, ohyb 60° nebo 65° a obdelníkové řezné okénko. |  |  | 41203KNF
▪ min. 2 ks vrtáku diamantového nebo cylindrického 12 000 rpm, s délkou pracovní části min. 12 cm, průměr hřídele 3.6 mm a průměr vrtáku 3 nebo 4 mm, integrované zavlažování a ohyb pracovní části 60° nebo 70°. |  |  | 41303DT
Součást dodávky | ANO / NE | poznámky *
Součást dodávky je propojovací kabel k propojení handpiecu a řídící jednotky. Propojený kabel musí mít min. délku 295 cm ± 5 cm.
Součást součást dodávky je dvoupedálový nožní spínač nebo jednopedálový nožní spínač s dalšími 2 spínači - otáčky a irigace.
Součást dodávky jsou sterilizační koše pro veškeré příslušenství (handpiece a pracovní části).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ANO / NE
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ANO / NE
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek
** Použití firemních názvů, katalogových čísel, obrázků, termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.