## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2024-00445 - Pumpa proplachovací dvoukomorová včetně spotřebního materiálu
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Průběžné dodávky spotřebního materiálu - setů hadiček odsávacích k 1 ks pumpy proplachovací dvoukomorové včetně příslušentví pro její provoz pro Urologickou kliniku. Pumpa se systémem pro řízení tekutin a udržování jejich konstantní teploty i tlaku. Používá se pro proplachování, aspiraci a výplach pod vysokým tlakem.
Název | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Pumpa proplachovací dvoukomorová včetně příslušentví pro její provoz - bezplatná výpůjčka | Přístroj je ovládán za pomocí ovládacího panelu
Přístroj musí mít dvě přetlakové-zahřívací komory s aspirační pumpou
Kapacita jedné komory musí být uzpůsobena pro vaky min. v rozmezí 1 – 3 l
Přístroj musí být určen pro použití v urologii, gynekologii a ve všeobecné chirurgii pro laparoskopie
Uvedený tlak na přístroji odpovídá tlaku v uzavřené dutině
Přístroj musí být vybaven systémem regulace tlaku v rozmezí minimálně 0 – 1000 mBar
Přístroj musí mít v rozsahu tlaků 0 - 350 mbar přesnost min. ± 30 %
Přístroj musí mít v rozsahu tlaků 350 – 1000 mbar přesnost min. ± 10 %
Přístroj musí být vybaven systémem regulované teploty s přesností ± 2°C
Na přístroji musí jít nastavit teplota ohřívané tekutiny na tělesnou teplotu pacienta (37°C)
Přístroj musí umožňovat nastavitelný průtok odsávání v rozmezí minimálně 0 – 290 ml/min v min. 3 krocích
Součástí dodávky přístroje musí být minimálně:
kabel pro připojení ekvipotenciálního kabelu o délce min. 5 metrů
hadice pro připojení stlačeného vzduchu pro propojení rozvodu med. plynu (vzduchu) a přístroje
Životnost přístroje minimálně 4 roky (tj. po dobu trvání bezplatné výpůjčky)
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu výpůjčky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory (včetně softwarové a hardwarové) a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Název spotřebního materiálu | Popis | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy | ilustrativní vyobrazení
Set irigační pro laserovou ureteroskopii, 2 spikes | set kompatibilní s pumpou vyspecifikovanou - viz výše, individuálně zabalený, sterilní, jednorázové použití
set gravitační ureteroskopický proplachový s manuální pumpou
set s těsněním pro fixaci laserového vlákna
set s tlakovou komorou se zpětným ventilem
set s možností otáčení 360°
set kompatibilní s endoskopy Olympus, K. Storz, R. Wolf
set s identifikací RFID
Set irigační pro TURP (transuretární resekce prostaty) se segmentem pumpy, 2 spikes | set kompatibilní s pumpou vyspecifikovanou - viz výše, individuálně zabalený, sterilní, jednorázové použití
set adaptabilní se všemi zařízeními sLuer-Lock koncovkou nebo stupňovitým konektorem
barevné rozlišení hadiček: modrá - irigace, červená - odsávání
set s identifikací RFID
Set irigační pro TURP (transuretární resekce prostaty)/Diagnostiku, 2 spikes | set kompatibilní s pumpou vyspecifikovanou - viz výše, individuálně zabalený, sterilní, jednorázové použití
set s identifikací RFID
Další požadavky |  | ANO/NE
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
UDI-DI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený, není hodnotícím kritériem)
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.