## část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu "Chladící a mrazící zařízení II"
část I - Farmaceutická lednice
VZ-2024-000468-01
Typ/název zařízení, výrobce
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks farmaceutické lednice pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Technická specifikace | ano/ne | Poznámky *
Přístroj musí být vhodná pro skladování biologických vzorků a léčiv
Přístroj musí vyhovovat normě DIN 13277
Přístroj musí mít fixně nastavenou teplotu na +5°C
Přístroj musí mít prosklené dveře s izolačním sklem s možností záměny strany otevírání dveří
Přístroj musí mít opticko-akustický alarm pro signalizaci otevřených dveřích, poklesu/nárůstu teploty, výpadku napájení elektrickým proudem
Přístroj musí obsahovat průchodku pro externí čidlo na měření teploty.
Přístroj musí mít dynamický systém chlazení
Přístroj musí mít minimálně jeden chladící okruh a minimálně jeden kompresor
Přístroj musí mít ventilátor pro optimální rozložení teploty v celém vnitřním prostoru přístroje
Přístroj musí mít automatický způsob odmrazování
Přístroj musí mít vnější digitální ukazatel vnitřní teploty
Přístroj musí mít mechanický zámek, nebo elektronický zámek s dálkovým ovládáním
Přístroj musí mít minimálně dvě otočná kolečka s brzdou
Přístroj musí mít vnitřní osvětlení prostoru
Přístroj musí mít prosklené dveře
Přístroj musí být skříňového typu a musí mít minimální užitný objem 380 litrů
Přístroj musí mít vnitřní šířku maximálně 60 cm a hloubku polic maximálně 54 cm
Přístroj musí mít minimálně 5 kusů výškově nastavitelných polic každá o nosnosti minimálně 45 kg
Přístroj musí mít max. vnější rozměry (v x š x h) 1800 x 750 x 780 mm z důvodu prostorového umístění a transportní trasy
Součást dodávky
Součástí dodávky je vstupní validace.
Součást přístroje je příprava pro automatický monitorovací systém teploty a vlhkosti - dle již používaného standardu ve FNOL. Systém ConWin od dodavatel Condata - centrální stanice.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník doplní a v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu "Chladící a mrazící zařízení II"
část II - Laboratorní mrazák
VZ-2024-000468-02
Typ/název zařízení, výrobce
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks hlubokomrazícího boxu pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO/NE | poznámky*
Přístroj musí být skříňového typu se šuplíky v celém svém objemu.
Přístroj musí mít min. 4 police, kde m usí mít jednu polici rozdělenou na oddělené úložné boxy.
Přístroj musí mít nosnost odkládacích ploch min. 60 kg.
Přístroj musí mít užitný objem min. 394 litrů.
Přístroj musí mít max. vnější rozměry (š x h x v) 750 x 770 x 1700 mm.
Přístroj musí mít teplotní rozsah min. -9°C až -30°C.
Přístroj musí mít optický a akustický alarm min. při výpadku sítě (po obnovení dodávky energie).
Přístroj musí mít stranově zaměnitelné plné dveře.
Přístroj musí mít digitální displej zobrazující min. aktuální vnitřní teplotu.
Přístroj musí používat ekologické chladivo na přírodní bázi (např. R 290).
Přístroj musí mít manuální systém odmrazování.
Přístroj musí mít mechanický zámek.
Součást dodávky
Součást dodávky je vstupní validace v místě intalace.
Součást přístroje je příprava pro automatický monitorovací systém teploty a vlhkosti - dle již používaného standardu ve FNOL. Systém ConWin od dodavatel Condata - centrální stanice.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník doplní v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## část III
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu "Chladící a mrazící zařízení II"
část III - Laboratorní lednice
VZ-2024-000468-03
Typ/název zařízení, výrobce
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2 ks laboratorní lednice pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
Technická specifikace | ANO/NE | poznámky *
Přístroj musí mít min. užitný objem 440 litrů.
Přístroj musí mít nastavitelnou teplotu v rozmezí min. od +3 °C do +16 °C.
Přístroj musí mít max. rozměry 1700 x 750 x 770 mm (v x š x h).
Přístroj musí mít stranově zaměnitelné prosklené dveře.
Přístroj musí mít digitální displej zobrazující min. aktuální vnitřní teplotu.
Přístroj musí mít optický a akustický alarm min. při výpadku sítě (po obnovení dodávky energie).
Přístroj musí mít systém cirkulačního chlazení.
Přístroj musí mít vnitřní LED osvětlení.
Přístroj musí mít min. 6 polic a z toho min. 5 výškově nastavitelných.
Přístroj musí mít min. mechanický zámek.
Přístroj musí mít povrchovou úpravu odolnou častým dezinfencích.
Přístroj musí mít funkci automatického odmrazování.
Přístroj musí vyhovovat normě DIN 58345, nebo aktualizované normě DIN 13277.
Přístroj musí vyhovovat standardu IEC 61010-2-011.
Součást dodávky
Součást dodávky je vstupní validace v místě intalace.
Součást přístroje je příprava pro automatický monitorovací systém teploty a vlhkosti - dle již používanéo standartu ve FNOL. Systém ConWin od dodavatel Condata - centrální stanice.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník doplní a v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek