## List1
Technické požadavky k VZMR
VZ-2024-000474
"Redukční ventily, regulátory podtlaku, průtokoměry kyslíku a zvlhčovače"
technické požadavky | splnění ANO / NE | poznámky*
Charakteristika předmětu plnění veřejné zakázky na redukční ventily kyslíku, regulátory podtlaku s bezpečnostními lahvemi proti přesátí, průtokoměry kyslíku a zvlhčovače k průtokoměrům kyslíku:
• Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky redukčních ventilů kyslíku, regulátorů podtlaku s nádobkami proti přesátí, průtokoměrů kyslíku a zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
• Součástí veřejné zakázky je i pozáruční servis na dodané zdravotnické prostředky (redukční ventily kyslíku regulátory podtlaku, průtokoměry kyslíku), který započne bezprostředně po skončení záručního servisu.
• Nabízené zdravotnické prostředky musí splňovat veškeré požadavky na ně kladené zákonnými předpisy a normami České republiky spolu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
• Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „objednávky“ či jednotlivě „objednávka“), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému plnění této smlouvy. Objednávka nesmí být realizována ve více než dvou dodávkách.
• Objednávky budou předávány prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím elektronického objednávkového systému, přičemž každá odvolávka bude přesně specifikovat druh a množství zboží, spolu s místem dodání.
• Prodávající je povinen doručení objednávky kupujícímu neprodleně písemně potvrdit a následně oznámit alespoň jeden den před dodáním termín doručení dodávky kupujícímu.
• Plnění musí být uskutečněno v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
• Servis dodaných prostředků bude obsahovat všechny potřebné pravidelné kontroly (zákonné i dle doporučení výrobce) a bude obsahovat též dodávku všech pravidelně vyměňovaných náhradních dílů (tedy náhradní díly servisem pravidelně obměňované dle jejich výrobcem stanovené životnosti, bez ohledu na jejich případné mechanické neopotřebení).
• Náhradní díly, které jsou servisem měněny v závislosti na jejich opotřebení (nikoliv však pravidelně vyměňované náhradní díly), nejsou součástí servisu (ani hodnocení nabídek) a budou hrazeny zvlášť, na konci každého zúčtovacího období).
• Za den splnění průběžné dodávky je považován den protokolárního předání dodávaného zboží, přičemž ke každé dodávce musí být vystaven dodací list s uvedenými výrobními čísly, protokol o zaškolení, prohlášení o shodě, návod v českém jazyce a vyplněná tabulka Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku.
1.2. Technická specifikace redukčních ventilů kyslíku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• redukční ventil sloužících k regulaci tlaku a následnému dávkování kyslíku z vysokotlaké kyslíkové láhve
• redukční ventil musí umožnit maximálním vstupní tlak 200 bar a výstupní tlak 4,0 bar
• redukční ventil musí mít krokovou regulaci jmenovitého průtoku v minimálním rozmezí 0 – 25 l / minutu
• redukční ventil musí mít výstupní připojení G 3/8 + hadicový nástavec, rychlospojka
• redukční ventil s dvěma výstupy – hadicovým nástavcem a rychlospojkou
• redukční ventil musí mít rychlospojkový výstup do centrálních rozvodů vakua dle CZ/SK dle ČSN 85 2762
• redukční ventil musí mít manometr pro kontrolu tlaku plynu v lahvi
• redukční ventil musí umožnit snadnou kontrolu nastavených hodnot průtoku plynu zobrazením číselné hodnoty ve čtecím okénku
• redukční ventil musí mít prohlášení o shodě a být deklarován jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle doporučení výrobce, včetně kalibrace, pokud je vyžadována výrobcem či platnou legislativou, a to z toho důvodu, že se jedná o ZP s měřící funkcí (bude uvedeno při dodání v kartě Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku FNOL)
• délka záruky minimálně 24 měsíců
1.3. Technická specifikace regulátorů podtlaku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• vakuový regulátor umožňující efektivně a bezpečně provádět sací terapiiů
• regulátor podtlaku musí umožnit plynulou regulaci podtlaku (vakua) dodávaného z centrálních rozvodů
• regulátor podtlaku musí umožnit maximálním vstupní tlak 950 mbar
• regulátor podtlaku musí umožnit regulaci měření výstupního tlaku v minimálním rozsahu 0 - 950 mbar
• regulátor podtlaku musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 70 litrů za minutu
• regulátor podtlaku musí mít výstupní připojení G 1/2
• regulátor podtlaku musí mít rychlospojkový výstup do centrálních rozvodů vakua dle CZ/SK dle ČSN 85 2762
• regulátor podtlaku musí mít přepínač ON/OFF
• regulátor podtlaku musí mít otočný manometr
• regulátor podtlaku musí mít otočné ovládací kolečko pro nastavení podtlaku
• regulátor podtlaku musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro nosní kanylu (tento musí být součástí dodávky regulátoru)
• regulátor podtlaku musí mít prohlášení o shodě a být deklarován jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle doporučení výrobce, včetně kalibrace, pokud je vyžadována výrobcem či platnou legislativou, a to z toho důvodu, že se jedná o ZP s měřící funkcí (bude uvedeno při dodání v kartě Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku FNOL)
• délka záruky minimálně 24 měsíců
1.4. Technická specifikace průtokoměrů kyslíku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• plováčkový nebo kuličkových průtokoměr kyslíku se zvlhčovačem pro kyslíkovou terapii
• průtokoměr musí umožnit plynulou regulaci kyslíku dodávaného z centrálních rozvodů
• průtokoměr musí mít rychlospojkový výstup do centrálních rozvodů vakua dle CZ/SK dle ČSN 85 2762
• průtokoměr musí umožnit maximálním vstupní tlak 4,5 bar
• průtokoměr musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 15 litrů za minutu
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku G 1/4, G 3/8 a 9/16 UNF připojit zvlhčovací lahev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii (tzn. uchazeč musí disponovat pro účel plnění jednotlivých dílčích objednávek průtokoměry všech tří rozměrů výstupní přípojky nabízeného typu)
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro nosní kanylu (tento musí být součástí dodávky průtokoměru)
• průtokoměr musí umožnit jednoduché a bezpečné čtení hodnot pomocí rovné plochy plováčku nebo středu kuličky
• průtokoměr musí umožnit oxygenoterapii (frakci kyslíku) při napojení ke sterilnímu nebulizačnímu systému Aquapack
• průtokoměr musí mít prohlášení o shodě a být deklarován jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle doporučení výrobce, včetně kalibrace, pokud je vyžadována výrobcem či platnou legislativou, a to z toho důvodu, že se jedná o ZP s měřící funkcí (bude uvedeno při dodání v kartě Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku FNOL)
• minimální záruka 24 měsíců
1.5. Technická specifikace bezpečnostních lahví proti přesátí k regulátorům podtlaku : | splnění ANO / NE | poznámky*
• bezpečnostní lahve proti přesátí k regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí bez předsazeného filtru musí být určena k regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí mít minimální objem 100 ml
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí být kompatibilní šroubením s přípojkou na výstup regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí být autoklávovatelná
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí mít prohlášení o shodě a být deklarována jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• minimální záruka 24 měsíců
1.6. Technická specifikace zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• zvlhčovač pro dlouhodobou kyslíkovou terapii k plováčkovým průtokoměrům kyslíku
• zvlhčovač musí být tvořen ze zvlhčovací láhve o minimálním objemu 200 ml a víčkem s přípojkou na výstup plováčkového nebo kuličkového průtokoměru kyslíku G 1/4, G 3/8 a 9/16 UNF (tzn. uchazeč musí disponovat pro účel plnění jednotlivých dílčích objednávek průtokoměry všech tří rozměrů výstupní přípojky nabízeného typu)
• víčko zvlhčovací láhve musí mít výstup pro připojení nosní kanyly
• zvlhčovací láhev musí umožnit sterilizaci při teplotě až 134 °C
• zvlhčovač musí mít prohlášení o shodě a být deklarována jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• minimální záruka 24 měsíců
1.7. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž redukčních ventilů kyslíku, regulátorů podtlaku s bezpečnostními lahvemi proti přesátí, průtokoměrů kyslíku a zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku: | splnění ANO / NE
• zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 375/2022 Sb. po dobu záruky zdarma
• proškolení/instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 375/2022 Sb.
• zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek