## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2024-000753 "Optický nástavec na operační mikroskop"
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2 ks optických nástavců na operační mikroskop (1 ks manuální a 1 ks elektrický) pro Oční kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc včetně manžet a dalšího příslušenství.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být kompatabilní s oparačním mikroskopem Leica Proveo 8.
Přístroj musí sloužit jako nepřímý oftalmomikroskop bez kontaktu s rohovkou během operace.
Přístroj musí být autoklávovatelný.
Přístroj musí zajistit pozorování fundu v celkovém úhlu přibližně 125°.
Přístroj musí mít redukční čočku a přední lupu. Redukční čočka musí zajíšťovat konstantní vzdálenost mezi okem pacienta a operačním mikroskopem.
Přístroj musí být určen pro vyšetření sklivcové komory ve stereoskopických podmínkách.
Specifikace 1 ks manuálního optického nástavce | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí mít manuálně ovládatelné zaostřování.
K přístroji musí být min. 2 ks kompatabilních čoček z křemenného skla s vnějším průměrem 19 mm, pozorovacím úhlem v rozmezí min. 60-125° a musí být autoklávovatelné při 134 °C.
Specifikace 1 ks elektrického optického nástavce | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí zaostřovat pomocí elektrického motoru, který musí být ovladatelný pomocí nožního spínače.
K přístroji musí být min. 2 ks kompatabilních čoček z křemenného skla s vnějším průměrem 19 mm, pozorovacím úhlem v rozmezí min. 60-125° a musí být autoklávovatelné při 134 °C.
Součást dodávky | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součást dodávky jsou min. 4 ks křemenných čoček (specifikováno výše).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Délka záruky na motor elektrického optického nástavce minimálně po dobu 6 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek