## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2024-000758 "Přístroj na diagnostiku cystické fibrózy II"
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks přístroje na diagnostiku cystické fibrózy pro Dětskou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být určený pro stimulaci pocení na povrchu kůže pacienta a pro následný odběr vzorku potu přímo do mikrokapiláry odběrového systému. Odebraný potní vzorek se používá při laboratorní diagnostice cystické fibrózy.
Přístroj musí být určen pro potní test: stimulace pocení a sběr potu do kapiláry - kód VZP 25137
Přístroj musí být založen na principu pilokarpinové iontoforézy
Proud iontoforézy musí být minimálně 1 mA
Délka iontoforézy musí být maximálně 8 minut
Rychlost odběru min. 10 µl potu během 30 min
Automaticky kontrolovaný profil proudu: 20 sekund doba vzestupu, 5 sekund doba poklesu
Zajištění plného proudu při odporu do 20 000 Ohmů
Přístroj musí mít průběžné monitorování iontoforézy (průběh proudu, úbytek napětí, odpor kůže atd.)
Přístroj musí být určen pro dospělé i dětské pacienty.
Přístroj musí mít zvukovou signalizaci jednotlivých kroků při měření.
Přístroj musí mít automatické ukládání dat během samotné iontoforézy a odběru potu
Přístroj musí mít export dat do PC
Přístroj musí mít zvukový alarm při indikaci závady nebo poruchy
Přístroj musí mít indikátor toku proudu a slabé baterie
Přístroj musí mít kryt z nárazu odolného materiálu
Přístroj musí mít napájení pomocí nabíjecí baterie
Ovládání pomocí dotykového displeje
Součást dodávky
Součást dodávky je 1 ks dispenzoru s tupou jehlou pro přenos vzorku potu z odběrové hadičky kolektoru
Součást dodávky je 1 ks štípacích kleští
Součást dodávky je 1 sada řemínků pro uchycení kolektoru o velikostech řemínků S, M, L, XL
Součást dodávky je 1 ks Websterova induktoru potu včetně 1 sady elektrod s kabelem
Součást dodávky jsou 2 kusy upínacích řemínků pro elektrody
Součást dodávky je kufřík pro uskladnění všech komponent nabízeného systému
Součást dodávky je 12 ks pilogelových želatinových disků pro stimulaci pocení před odběrem potního vzorku u pacienta, 6 ks kolektorů a 6 ks nádobek pro vzorek potu - vybavení pro 6 testů.
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení 35 vyšetření za rok, tj. 280 vyšetření za 8let, kdy je potřeba pro jedno vyšetření 2 ks pilogelových disků, 1 ks kolektoru a 1 ks nádobky na vzorek potu. Předpokládané množství vyšetření je orientační. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek