## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2024-000757 „Zařízení pro správu a archivaci endoskopických vyšetření“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 5 ks zařízení pro správu a archivaci endoskopických vyšetření pro II. interní kliniku gastroenterologie a geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace zařízení | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Přístroj musí být dokumentační a streamovací jednotka s ovládacím panelem určená pro zdravotnictví.
Přístroj musí zaznamenávat a archivovat video sekvence a obrázky ve formátu minimálně Full HD a umožnit jejich další zpracování
Přístroj musí nahrávat záznam z minimálně 2 zařízení současně
Přístroj musí ukládat záznamy na určené serverové uložiště (Medirecord) ve FNOL (záznamy ve formátu DICOM). Kde jsou již ukládány záznamy z dalších zařízení na klinice. Zadavatel požaduje z důvodu nastavených procesů sjednocené ukládání záznamů.
Přístroj musí obsahovat dálkové ovládání pro záznam z kamerové hlavy.
Přístroj musí disponovat funkcí ukládání záznamů do PACS a musí být plně kompatibilní s DICOM 3.0 a HL7, podpora worklists a MPI
Přístroj musí umožnit zadávání pacientů minimálně pomocí HW či SW klávesnice
Přístroj musí mít automatickou i manuální funkci ukládání záznamů na USB externí paměťové médium, interní uložiště záznamníku a serverové uložiště specifikováno výše
Přístroj musí mít interní paměť s kapacitou minimálně 2 TB.
Přístroj se musí ovládat pomocí dotykového ovládacího panelu s barevným displejem s minimální velikostí 12".
Přístroj musí mít minimálně vstupy HD-SDI/3G-SDI, DVI, HDMI
Přístroj musí splňovat požadavky zabezpečení s ohledem na GDPR, NÚKIB, LDAP/AP
Hodnocený parametr - váha 100 bodů | ano/ne
Záznamové zařízení musí nahrávat více signálových vstupů (min. 2) současně do jednoho multiplexu s plnou časovou synchronizací záznamu |  | ANO - Váha 45 bodů NE - Váha 0 bodů
Záznamové zařízení musí komunikovat se serverovým uložištěm Medirecord a musí být možné zpětně otevřít a zobrazit již dříve pořízené pacientské záznamy uložené na tomto serveru |  | ANO - Váha 45 bodů NE - Váha 0 bodů
Záznamové zařízení disponuje plně integrovanými signálovými vstupy (min. SDI, DVI, HDMI) |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Součást dodávky | ano/ne
Součást dodávky jsou 1 ks ovládacího panelu a signálové převodníky (pokud zařízení přímo nedisponuje definovanými vstupy) pro připojení zdrojů signálů z přístrojů využívaných při výkonech na 2.IK ve FNOL
Součástí dodávky musí být min 2. kloubové rameno na eurolištu k uchycení ovládacího panelu
Součástí ceny budou veškeré SW licence i SW licence třetích stran potřebných pro provoz systému
Součástí dodávky musí být serverové licence (pokud je dodáno serverové uložiště), licence umožňující vyhledávání, náhled a export záznamů pro minimálně 5 uživatelů současně a licence umožňující vyhledávání, náhled, export, import, editaci a porovnávání záznamů. Po dobu životnosti přístroje jsou uvedené licence zdarma
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let