## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Žiletka mikrotomová
VZ-2024-000862
Předmětem zakázky jsou dílčí dodávky žiletek mikrotomových na Sklad zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Olomouc po dobu 48 měsíců.
1. Charakteristika | ANO/NE | Poznámky*/Skutečné parametry/Odkazy
žiletka mikrotomová kompatilbilní se sáňkovými mikrotomy Leica SM2010, Leica SM2010 R a rotačním mikrotomem Leica HistoCore BIOCUT
určená k řezání tvrdých tkání, pro sériové řezy - pro tenké dělení tkáňových bloků zalitých v parafínu
materiál: nerezová ocel
čepel má kalenou řeznou hranu (břit), krátká doba ořezu
rozměry: délka 80 mm, šířka 8 mm, výška 0,254 mm
úhel řezné hrany (břitu) 35°
určena k jednorázovému použití
Ilustrativní vyobrazení:
2. Další Požadavky | ANO/NE | Poznámky/Odkazy
nabízený sortiment je připraven k okamžitému použití
exspirace - min. 12 měsíců od data dodání
UDI-DI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený)
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají rovnocenné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.