## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2024-000889 "Pneumatický turniket II"
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1ks pneumatického turniketu pro operaci v bezkrví včetně příslušenství pro Ortopedickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí mít alespoň jeden výstup pro manžetu
• V případě připojení do centrálního rozvodu vzduchu musí přístroj splňovat následující požadavky. Přístroj musí umět pracovat se vstupním tlakem (provozní tlak) 0,2-1 MPa (2-10 bar) a součástí každého přístroje musí být 1ks minimálně 4m dlouhé tlakové hadice pro připojení do centrální rozvodu vzduchu (terminální jednotka) zakončené rychlospojkou, která musí být kompatibilní s centrálním rozvodem vzduchu ve FN Olomouc, kde se používají rychlospojky od firmy Daniševský. Přístroj musí při výpadku energie automaticky přepnout do manuálního režimu.
• V případě síťové napětí 230V/50Hz musí mít přístroj záložní baterii v případě výpadku napájení.
Přístroj musí mít regulovatelný výstup s rozsahem minimálně 80 – 500 mmHg s krokem maximálně po 5 mmHg
Přístroj musí mít regulátor tlaku s přesností minimálně 10 mmHg
Přístroj musí mít vypouštěcí ventil pro kontrolu krvácení
Přístroj musí mít ukazatel aktuálního tlaku v manžetě
Přístroj musí mít funkci měření operačního času (čas po nafouknutí manžety)
Přístroj musí mít připojení prodlužovacích hadiček s rychlospojkou
Všechny typy manžet musí mít rychlospojky pro jednoduché a rychlé připojení/odpojení
Přístroj musí při výpadku napájení udržet nastavenou hodnotu tlaku v manžetě. Pokles za 5 min nesmí být vyšší než 30mmHg
Dodané příslušenství musí být kompatibilní s dodaným přístrojem
Součást dodávky pro turniket | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součástí přístroje musí být 1ks prodlužovací hadičky o délce minimálně 2,5m
Součástí přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety o délce 30 cm a šíři 6 cm (+-10 %)
Součástí přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety o délce 46 cm a šíři 10 cm (+-10 %)
Součástí přístroje musí být 1ks opakovaně použitelné jednokomorové manžety o délce 61 cm a šíři 12 cm (+-10 %)
Součástí přístroje musí být pojízdný stojan, na kterém bude přístroj umístěn
Součástí stojanu musí být košík pro uložení příslušenství
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Pokud není stanoveno v návodu, zadavatel požaduje periodickou prohlídku min. 1x za 2 roky
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek