## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000979 - "Systém k endovaskulárnímu zajištění fixace aortálních stentgraftů"
Systém určený k zajištění fixace a utěsnění prostoru mezi stěnou aorty a aortálním stentgraftem. Určen pro implantaci endovaskulární cestou, jako součást EVAR (Endo Vascular Aneurysm (Abdominal Aortic) Repair)/TEVAR (Thoracic Endo Vascular Aortic Repair) procedur po implantaci stentgraftu, či v rámci řešení případných pozdějších komplikací (v rámci sekundárních procedur). | ANO / NE | Poznámky
Systém k endovaskulárnímu zajištění fixace aortálních stentgraftů pro abdominální aortu EVAR/TEVAR se skládá ze 3 základních částí: (vodič (+ obturátor), aplikátor, kazeta s 10 implantáty)
1. Vodič (+ obturátor)
Vodič je sterilní jednorázové zařízení pro použití u jednoho pacienta, které směruje aplikátor na požadované místo implantace implantátů. Vodič se skládá z řiditelného vodicího katétru a ovládací rukojeti. Obturátor je přiložen k vodiči, má atraumatický hrot. Thorakální obturátor má radiokontrastní značku umístěnou ve vzdálenosti 2 mm od hrotu. Obturátor, je kompatibilní s vodicím drátem o průměru 0,89 mm (0,035 in), umožňuje posunování vodiče po drátu v cévním systému pacienta.
Otáčení ovladače vychýlení na ovládací rukojeti umožňuje vychýlení distálního hrotu vodiče v jednom směru nebo jeho narovnání.
Radiokontrastní značka umístěná na distálním hrotu vodiče usnadňuje orientaci pod fluoroskopickou kontrolou. Radiokontrastní značka, umístěná na vnějším oblouku ohebné části vodiče, označuje směr vychýlení hrotu.
pro EVAR - vnější průměr 16 Fr
- pracovní délka 62 cm
- délka ohebného hrotu (neboli „dosahu“) min ve 2 délkách: 22 mm, 28 mm
pro TEVAR - vnější průměr 18 Fr
- pracovní délka 90 cm
- délka ohebného hrotu (neboli „dosahu“) min. ve 3 délkách: 22 mm, 32 mm, 42 mm
Ilustrativní vyobrazení:
2. Aplikátor
Aplikátor je sterilní jednorázové zařízení pro použití u jednoho pacienta určené k implantaci implantátů - viz níže - postupně po jednom
Aplikátor lze znovu naplnit a použít několikrát u téhož pacienta.
Aplikátor se skládá z katétru a ovládací rukojeti. Na ovládací rukojeti se nalézají kontrolky, ovládací tlačítka a motor napájený interním zdrojem (např. 9voltovou alkalickou baterií). Tento motor reguluje rotaci implantátu.
Aplikátor umožňuje vizuálním a zvuková zpětná vazba - pozici implantátu a dostupný směr pohybu během výkonu indikují zvukové tóny a světelné indikátory.
Aplikátor umožňuje automatické načítání implantátů jedním dotykem.
Dvoufázové nasazení implantátu umožňuje potvrzení umístění a přemístění.
Pracovní délka aplikátoru je pro EVAR 86 cm, pro TEVAR 114 cm.
Vnější průměr aplikátoru je 12 Fr.
Ilustrativní vyobrazení:
3. Kazeta s 10 implantáty
Implantát slouží k upevnění endograftu k cévní stěně. Implantát je vyroben z drátu pro lékařské účely o průměru 0,5 mm.
Implantát má celkovou délku přibližně 4,5 mm a průměr přibližně 3 mm.
Ostrý přední konec implantátu usnadňuje atraumatické zavedení skrz materiál graftu a cévní stěnu.
Implantát také proniká difúzně kalcifikovanou tkání o tloušťce do 2,0 mm.
Příčka umístěná na proximálním konci implantátu zabraňuje nadměrnému průniku implantátu.
Tělo implantátu má spirálovitý tvar, což umožňuje jeho zakotvení ve tkáni a připevnění endograftu k cévní stěně.
Implantáty jsou zabaleny po 10 kusech ve sterilní kazetě, což umožňuje jejich snadné a přesné vložení do aplikátoru.
Ilustrativní vyobrazení:
Požadujeme dostupnost systémů endokotevních - určených k zajištění fixace a utěsnění prostoru mezi stěnou aorty a aortálním stentgraftem min. v 5 variantách:
Systém endokotevní pro EVAR - vel. 22 (Sada s 10 implantáty + Vodič velikost 22mm)
Systém endokotevní pro EVAR - vel. 28 (Sada s 10 implantáty + Vodič velikost 28mm)
Systém endokotevní pro TEVAR - vel. 22 (Sada s 10 implantáty + Vodič velikost 22mm)
Systém endokotevní pro TEVAR - vel. 32 (Sada s 10 implantáty + Vodič velikost 32mm)
Systém endokotevní pro TEVAR - vel. 42 (Sada s 10 implantáty + Vodič velikost 42mm)
Další požadavky | ANO / NE | Poznámky
nabízený sortiment je připraven k okamžitému použití
nabízený sortiment je sterilní
nabízený sortiment je jednorázový
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
exspirace min. 12 měsíců od data dodání
návod k použití v ČJ - pokud byl vydán
předložení vzorků - na vyžádání (předpoklad - 1 systém)
technický popis včetně vyobrazení
UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)