## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu "TK holter"
VZ-2024-001041
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2 ks tlakových holterů včetně manžet a dalšího příslušenství pro Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj (tlakový holter) je určen k monitorování krevního tlaku po dobu minimálně 24 hodin a následnému zpracování naměřených hodnot
Doba monitorování bez výměny baterií musí být minimálně 24 hodin a s minimální kapacitou paměti 240 záznamů
Přístroj musí zajistit uložení dat i po vybití/vyjmutí baterií
Přístroj musí mít volitelný interval automatického záznamu v min. rozsahu 6-120 minut, odlišný během dne a noci
Přístroj musí mít funkci manuálního spuštění extra měření
Přístroj musí provádět měření oscilometrickou metodou
Přístroj musí mít minimální rozsah měření krevního tlaku 30-260 mmHg
Přístroj musí mít minimální rozsah měření srdeční frekvence 40-180 bpm
Přístroj musí mít zobrazovat systolický a diastolický krevní tlak a tepovou frekvenci po každém měření
Přístroj musí mít display pro zobrazení hodnot minimálně o velikosti 2"
Přístroj musí automaticky vynulovat hodnoty tlaku
Přístroj musí mít obsahovat akcelerometr pro zobrazení aktivity
Přístroj musí detekovat artefakty minimálně pohyby pacienta, respirační artefakty
Přístroj musí mít vypínatelnou zvukovou signalizaci začátku a konce měření
Přístroj musí mít fukci omezení maximálního tlaku v manžetě
Přístroj musí mít zobrazovat tlak v manžetě během celého měření
Přístroj musí mít mechanismus zabezpečení omezující dobu nafukování manžety na dobu maximálně 180s
Přístroj musí být napájen z běžných nebo dobíjecích článků - standardních typů (např. AA nebo AAA)
Přístroj musí mít maximální hmotnost 200g bez baterií
Přístroj musí mít komunikovat s PC přes USB port
Přístroj musí mít vyhodnocovací software na archivaci, prohlížení, popis, analýzy a report naměřených dat
Software musí být určen pro prostředí operačního systému Windows 10 Pro a vyšší
Přístroje musí být kompatibilní s vyhodnocovacím softwarem a ostatními kusy těchto přístrojů používaných na pracovišti I.IKK FNOL z důvodu nutnosti porovnání výsledků dat. Používané přístroje: ABP monitor OnTrak 90227, ABP 90217 (výrobce Spacelab Healthcare), Používaný software: ABP Report Management Systém, verze 3.0.5 (výrobce Spacelab Healthcare).
Součást dodávky ke každému TK holteru | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součástí dodávky musí být 1ks propojovacího kabelu k PC (pro komunikaci záznamníku s PC)
Součástí každého přístroje musí být manžety pro dospělou osobu ve třech různých šířkách v min. rozsahu 24-50 cm (1x malá manžeta 24-32cm, 1x střední 32-42cm, 1x velká 38-50cm)
Součástí každého přístroje musí být ochranné pouzdro
Součástí každého přístroje musí být pásky, řemínky nebo popruhy s možností nošení holteru přes rameno a také možnosti jeho upevnění na paži
Protokoly, certifikáty: | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
AAMI/ANSI/ISO 81060 (Dospělí a děti)
Britská hypertenzní společnost: A/A
Přístroj musí být validovaný standardizovaným protokolem dle ESH
Evropská hypertenzní společnost
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců,případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek