## Část I.
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2025-000160
Ohřev pacienta
typ/název, výrobce:
Technická specifikace | ANO/NE | poznámky
1ks systemu ohřevu pacienta včetně příslušenství pro ORL
Systém ohřevu pacienta se skládá z řídící jednotky a vyhřívací podložky
Podložka a přikrývka musí pracovat na principu odporového drátu – průchodu elektrického proudu
Na řídící jednotce se musí nastavovat teploty minimálně v rozsahu 35°C - 38°C po 1°C pro každý výstup zvlášť
Systém musí dosáhnout cílové nastavené teploty maximálně do 8 min
Na řídící jednotce musí být graficky uvedeny aktuální teploty a nastavené cílové teploty u každého výstupu
Systém musí mít zpětnou kontrolu teplot u každého výstupu
Řídící jednotka musí mít akustické a vizuální alarmy
Systém musí být RTG transparentní a odolný proti defibrilačnímu výboji
Řídící jednotka musí mít možnost připevnění na infuzní stojan i na euro lištu (v případě, že není možno připevnit jednotku na infuzní stojan, musí být kompatibilní stojan dodán jako součást dodávky ke každé jednotce)
Systém musí být vhodný pro použití na operačních sálech včetně příslušenství
Součást dodávky
V rámci dodávky musí být 1ks výhřevné podložky o rozměrech 80 x 50 cm. Dle opračního stolu viz foto. Vše s připojovacím kabelem minimálně 1,5m.
V rámci dodávky musí být kompatibilní stojan, který má minimálně 2 brzditelná kolečka (nebude vyžadováno, bude li možné řídící jednotku uchytit na infuzní stojan)
V rámci dodávky musí být dodán pospojovací kabel, pokud to vyžaduje výrobce
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
doplňte takto označené buňky
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků