## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2025-000165
EKG Holter
Uveďte název/typ, výrobce vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden (komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 6 ks EKG holterů pro I. interní kliniku - kardiologickou Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ano /ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj je určen ke kontinuálnímu monitorování EKG po dobu minimálně 7dní a následnému zpracování naměřených hodnot
Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím SW BTL CONECTin z důvodu porovnání výsledků z ambulancí 1IK a stávajících naměřených dat
Přístroj musí mít délku záznamu min. 7dní
Přístroj musí mít nekomprimovaný digitální záznam do interní paměti
Přístroj musí mít záznam minimálně 3 kanálů EKG
Přístroj musí mít záznam plné křivky
Přístroj musí mít USB rozhraní pro stahování dat do PC
Přístroj musí mít frekvenční rozsah minimálně 0,05 Hz až 60 Hz při -3dB
Přístroj musí mít vzorkovací frekvenci minimálně 175 Hz
Přístroj musí mít rozlišení minimálně 10 bitů
Přístroj musí zobrazovat signál na LCD displeji
Přístroj musí mít funkci detekci kardiostimulátoru s nastavitelným prahem citlivosti
Přístroj musí mít pacientské tlačítko pro záznam symptomů
Přístroj musí být napájen pomocí baterií nebo akumulátorů typu AA nebo AAA s možností uživatelské výměny
Součást dodávky ke každému přístroji
Zařízení musí být dodáno kompletně pro okamžité použití
Součást záznamníku musí být 5-ti svodový pacientský EKG kabel
Součást záznamníku musí být ochranné pouzdro na nošení, včetně pásku, řemínku nebo klipu k upevnění
hardwarový USB klíč k popisovací stanici
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let