## List1
Technické požadavky k VZMR
VZ-2025-000242
" Průtokoměry kyslíku a regulátory podtlaku s bezpečnostními lahvemi proti přesátí"
technické požadavky | splnění ANO / NE | poznámky*
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka průtokoměrů kyslíku a regulátorů podtlaku s nádobkami proti přesátí.
• Součástí veřejné zakázky je i pozáruční servis na dodané zdravotnické prostředky (průtokoměry kyslíku a regulátory podtlaku), který započne bezprostředně po skončení záručního servisu.
• Nabízené zdravotnické prostředky musí splňovat veškeré požadavky na ně kladené zákonnými předpisy a normami České republiky spolu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
• Za den splnění dodávky je považován den protokolárního předání dodávaného zboží na místě určení (klinice či oddělení), přičemž ke každé dodávce musí být vystaven dodací list s uvedenými výrobními čísly, protokol o zaškolení, prohlášení o shodě, návod v českém jazyce a vyplněná tabulka Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku.
1.3. Technická specifikace regulátorů podtlaku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• 14 ks vakuových regulátorů umožňující efektivně a bezpečně provádět sací terapiiů
• regulátor podtlaku musí umožnit plynulou regulaci podtlaku (vakua) dodávaného z centrálních rozvodů
• regulátor podtlaku musí umožnit maximálním vstupní tlak 950 mbar
• regulátor podtlaku musí umožnit regulaci měření výstupního tlaku v minimálním rozsahu 0 - 950 mbar
• regulátor podtlaku musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 70 litrů za minutu
• regulátor podtlaku musí mít výstupní připojení G 1/2
• regulátor podtlaku musí mít rychlospojkový výstup do centrálních rozvodů vakua dle CZ/SK dle ČSN 85 2762
• regulátor podtlaku musí mít přepínač ON/OFF
• regulátor podtlaku musí mít manometr
• regulátor podtlaku musí mít otočné ovládací kolečko pro nastavení podtlaku
• regulátor podtlaku musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro nosní kanylu (tento musí být součástí dodávky regulátoru)
• regulátor podtlaku musí mít prohlášení o shodě a být deklarován jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavku výrobce, včetně kalibrace, pokud je vyžadována výrobcem či platnou legislativou, a to z toho důvodu, že se jedná o ZP s měřící funkcí (bude uvedeno při dodání v kartě Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku FNOL)
• délka záruky minimálně 24 měsíců
1.4. Technická specifikace průtokoměrů kyslíku: | splnění ANO / NE | poznámky*
• 231 plováčkových nebo kuličkových průtokoměrů kyslíku se zvlhčovačem pro kyslíkovou terapii
• průtokoměr musí umožnit plynulou regulaci kyslíku dodávaného z centrálních rozvodů
• průtokoměr musí mít rychlospojkový výstup do centrálních rozvodů vakua dle CZ/SK dle ČSN 85 2762
• průtokoměr musí umožnit maximálním vstupní tlak 4,5 bar
• průtokoměr musí umožnit maximální jmenovitý průtok až 15 litrů za minutu
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku G 1/4, G 3/8 a 9/16 UNF připojit zvlhčovací láhev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii (tzn. uchazeč musí disponovat průtokoměry všech tří rozměrů výstupní přípojky nabízeného typu, konkrétně G 1/4 - 154 ks, G 3/8 - 21 ks, 9/16 UNF - 56 ks)
• průtokoměr musí umožnit na výstupní přípojku připojit hadicový nástavec pro nosní kanylu (tento musí být součástí dodávky průtokoměru)
• průtokoměr musí umožnit jednoduché a bezpečné čtení hodnot pomocí rovné plochy plováčku nebo středu kuličky
• průtokoměr musí umožnit oxygenoterapii (frakci kyslíku) při napojení ke sterilnímu nebulizačnímu systému Aquapack
• průtokoměr musí mít prohlášení o shodě a být deklarován jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• zajištění pravidelné PBTK po dobu záruky zdarma dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavku výrobce, včetně kalibrace, pokud je vyžadována výrobcem či platnou legislativou, a to z toho důvodu, že se jedná o ZP s měřící funkcí (bude uvedeno při dodání v kartě Identifikační data a technické údaje pořízeného zdravotnického prostředku FNOL)
• minimální záruka 24 měsíců
1.5. Technická specifikace bezpečnostních lahví proti přesátí k regulátorům podtlaku : | splnění ANO / NE | poznámky*
• 14 ks bezpečnostních lahví proti přesátí k regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí bez předsazeného filtru musí být určena k regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí mít minimální objem 50 ml
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí být kompatibilní šroubením s přípojkou na výstup regulátorům podtlaku
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí být autoklávovatelná
• bezpečnostní láhev proti přesátí musí mít prohlášení o shodě a být deklarována jako zdravotnický prostředek v souladu s MDR 2017/475 či MDD 93/42/EEC
• minimální záruka 24 měsíců
1.7. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž průtokoměrů kyslíku a regulátorů podtlaku s bezpečnostními lahvemi proti přesátí: | splnění ANO / NE
• zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 375/2022 Sb. po dobu záruky zdarma
• proškolení/instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 375/2022 Sb.
• zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek