## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2025-000281 "EKG holter pro Dětskou kliniku"
Název zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2 ks EKG holterů pro Dětskou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc.
technická specifikace | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj je určen ke kontinuálnímu monitorování EKG po dobu minimálně 24hodin a následnému zpracování naměřených hodnot
Přístroj musí být kompatibilní se stávajícím SW BTL CONECTin z důvodu porovnání výsledků z ambulancí DK a stávajících naměřených dat
Přístroj musí mít délku záznamu min. 24hod
Přístroj musí mít nekomprimovaný digitální záznam do interní paměti
Přístroj musí mít záznam minimálně 3 kanálů EKG
Přístroj musí mít záznam plné křivky
Přístroj musí mít USB rozhraní pro stahování dat do PC
Přístroj musí mít frekvenční rozsah minimálně 0,05 Hz až 60 Hz při -3dB
Přístroj musí mít vzorkovací frekvenci minimálně 175 Hz
Přístroj musí mít rozlišení minimálně 10 bitů
Přístroj musí zobrazovat signál na LCD displeji
Přístroj musí mít funkci detekci kardiostimulátoru s nastavitelným prahem citlivosti
Přístroj musí mít pacientské tlačítko pro záznam symptomů
Přístroj musí být napájen pomocí baterií nebo akumulátorů typu AA nebo AAA s možností uživatelské výměny
Součást dodávky | ano/ne | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Zařízení musí být dodáno kompletně pro okamžité použití
Součást záznamníku musí být 5-ti svodový pacientský EKG kabel
Součást záznamníku musí být ochranné pouzdro na nošení, včetně pásku, řemínku nebo klipu k upevnění
hardwarový USB klíč k popisovací stanici
Součást dádávky je veškěré příslušenství a spotřební materiál nutný k okamžitému provozu. | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma.
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek