## min. tech. podm.
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Pasivní antidekubitní matrace"
veřejní zakázka malého rozsahu VZ-2025-000306
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace,uvedení do provozu 400 ks matrací pro FNOL včetně provedení zaškolení personálu
název/typ, výrobce:
Technická specifikace - Matrace včetně potahu určené pro prevenci a léčbu dekubitů až do 3. stupně | ANO / NE | poznámky *
Parametry pro 103 ks: - Minimální nosnost matrace 200 kg, ověřeno dle EN 1957 - Velikost matrace 2000 x 900 x 140 mm měřeno dle EN 1334
Parametry pro 297 ks: - Minimální nosnost matrace 200 kg, ověřeno dle EN 1957 - Velikost matrace 2000 x 860 x 140 mm měřeno dle EN 1334
Jádro matrace musí mít minimálně tři vrstvy s podélnými a příčnými průřezy zajišťující lepší odvod vzduchu a mít 5 zón.
Horní vrstva matrace je vyrobená z visco polyuretanové pěny s hustotou 40 kg/m3 a odporem proti stlačení 2,2 kPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Její výška je 30 mm.
Prostřední vrstva matrace je vyrobená z HR polyuretanové pěny s hustotou 30 kg/m3 a odporem proti stlačení 4,8 kPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Její výška je 60 mm.
Spodní vrstva matrace je vyrobená z HR polyuretanové pěny s hustotou 30 kg/m3 a odporem proti stlačení 4,8 kPa (40 % komprese podle ISO 3386-1). Její výška je 50 mm.
Matrace je po obvodu vyztužená polyuretanovou pěnou o hustotě 35 kg/m3 a odporem proti stlačení 5,5 KPa (40 % komprese podle ISO 3386-1) pro zajištění stability a bezpečí ležícího pacienta a oporu při vertikalizaci pacienta (sezení na okraji lůžka). Šířka okraje je 50 mm.
Potah je vyroben z PES s PU zátěrem o hustotě 120 g/m2, je inkontinentní, dezinfikovatelný prostředky s obsahem isopropanolu. Lze prát na 95ºC a autoklávovat při zachování původních vlastností. Potah matrace je snadno snímatelný, má zip po všech 4 stranách.
Potah je paropropustný, voděodolný, pružný do 4 směrů kvůli snížení střižných sil. Na potahu musí být vyznačena horní strana. Musí být vybaven 4 poutky pro lepší manipulaci s matrací. Zipy jsou kryté proti zatečení tekutiny.
Matrace prošla zkouškou zpomalení hoření podle DIN EN 597 I + II s kladnými výsledky, CRIB 5.
Matrace prošla zkouškou toxikologické bezpečnosti dle DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10 s kladnými výsledky.
Matrace musí v době dodání splňovat aktuální požadavky MDR 2017/745 včetně klinických hodnocení.
Požadujeme doložení z akreditované zkušební laboratoře min. pro následující technické parametry: - Měření ztráty tvrdosti a výšky jádra dle EN 1957 a aplikovatelných požadavků dle ČSN 91 0220, - Měření rozměrů matrace dle EN 1334, - Doložení snížené hořlavosti dle EN 597-1 a EN 597-2, - Doložení objemové hmotnosti všech použitých pěn a odporu pro stlačení při 40 % dle ISO 3386-1. Doložení může být v podobě akreditovaného zkušebního protokolu s výrokem o shodě nebo certifikátu od akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky
Jádro matrace musí splňovat požadavek na ztrátu tvrdosti do 18 % a ztrátu výšky 10 % lehací plochy a okraje matrace dle EN 1957 po dobu záruky
Matrace musí mít označení potahu štítkem podle požadavků EU-MDR
Součástí dodávky bude 10ks náhradních potahů pro velikost matrace 2000 x 900 x 140 mm a 15ks náhradních potahů pro velikost matrace 2000 x 860 x 140 mm
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ANO / NE
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle požadavku výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Zadavatel si vyhrazuje právo nechat 1 kus z dodávky otestovat v nezávislé zkušební laboratoři pro ověření minimálních zadaných technických vlastností, a to na náklady dodavatele.
Obecné požadavky | ANO / NE
Délka záruky minimálně 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek